## 总目录
公司名称
包组 | 序号 | 流水号 | 产品名称 | 数量 | 产品品牌 | 产品型号
包组一 | 1 | 34871 | 活细胞工作站 | 1台
| 2 | 34882 | 细胞拉伸⼒加载培养系统（细胞培养拉力测试系统） | 1台
| 3 | 34869 | 膜片钳记录分析系统 | 1套
| 4 | 34878 | 单细胞柔性分选系统 | 1台
| 5 | 34963 | 全流程高通量样本核酸制备系统 | 1套
| 6 | 34959 | 斑马鱼行为轨迹跟踪系统 | 1套
| 7 | 34961 | 全自动化学发光/荧光图像分析系统 | 1套
| 8 | 34972 | 行为分析系统 | 1台
| 9 | 34925 | 临床技能大数据与形成性评价系统 | 1套
| 10 | 34948 | 护士站模拟教学系统 | 1套
| 11 | 34914 | 老年护理高仿真模拟人 | 1套
| 12 | 34923 | 高级智能仿真护理模拟人 | 1个

## 34871活细胞工作站
流水号34871：活细胞工作站
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 具有明场、DIC及荧光成像功能（荧光成像光源至少包含：LED荧光光源及固态激光器405nm、488nm、561nm、640nm）。
2 | 满足高质量、高分辨率拼图功能，要求实现活细胞、组织荧光、DIC拼图无阴影。
3 | 必须配置与显微镜同品牌的硬件超高分辨率模块，XY分辨率≤120nm。
4 | 系统配置增强型微透镜同轴双转盘
5 | 至少包含4X、10X、20X（活细胞专用物镜，NA值及工作距离越大越好）、40X、60X、100X倍物镜，所有物镜齐焦距离必须满足国际标准≤45mm
6 | 配置高灵敏度成像sCOMS检测器
7 | 配置活细胞培养装置
8 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | LED荧光光源与固体激光器各一套
2 | 全电动倒置荧光显微镜主机一套
3 | 高灵敏度大靶面科研级sCMOS相机一个
4 | 超高分辨率硬件一套
5 | 增强型微透镜同轴双转盘活细胞成像一套
6 | 高分辨物镜一套（4X、10X、20X、40X、60X、100X）
7 | 活细胞培养装置：培养小室适配载物台，四层加热，温度设定精度0.1℃，带有物镜加温功能和温度反馈功能
8 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期3年

## 34882细胞拉伸⼒加载培养系统
流水号34882：细胞拉伸力加载培养系统（细胞培养拉力测试系统）
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 支持对细胞对细胞提供双轴向（圆周向）和单轴向拉伸力加力功能，计算机控制的应力加载系统，为体外培育的细胞提供精确的、可控制的、可重复的、静态的或者周期性的应力变化。用户可自定义、设置细胞拉伸受力实验方案、受力大小、力加载频率、力加载周期和任意模拟波形。
2 | 基于柔性膜基底形变，使用真空动力抻拉培养板底部的弹性硅胶模，细胞培养板底部最高伸展度可达到33%，通过气体装置可以自动调节和控制应力，可使同一块牵张拉伸培养板一部分培养孔里的细胞受力，另一部分培养孔里的细胞不受力，方便对比实验。
3 | 牵张拉伸加载加载模拟波形种类丰富，可以加载模拟包括静态波形、正旋波形、心动波形、三角波形、矩形以及用户各种自定义的特制波形各种波形，同一程序中可以运行多种频率，多种振幅和多种波形，更好地控制在超低或超高应力下的波形, 0.01Hz≤牵张拉伸加载频率≤5 Hz。
4 | 牵张拉伸实时观察要求：可在牵张拉伸同时正置显微镜的观察细胞牵张应力作用下的变化反应。
5 | 在同一个流体剪切力加载培养腔室≥6个通道，在同一个里可以放入≥6个细胞培养载片，培养腔室设备易拆卸并可高温消毒， 细胞培养载片的边缘涂有1.0 mm宽的特氟隆边框，可以有效控制细胞生长在切应力加载区域，有效防止流体剪切力的液流流过时细胞脱落。
6 | 配置蠕动泵和医用级别的阻尼器，计算机流体剪切控制软件系统可控制蠕动泵可以调节切应力大小从0-35 dynes/cm2，用户可通过控制软件自定义细胞流体剪切应力的用户名称、实验方案、受力大小、力加载频率、力加载周期和流场类型及各种模拟波形。医用级别的阻尼器可以消除液流气泡，使液流更平稳。
7 | 流模式控制器可以维持泵的流速不变,最大限度的降低改变泵的转速引起的流液的延迟反应，提供脉冲式切应力或者往返式切应力等更多流场模式控制。
8 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 应力加载培养控制软件1套
2 | 柔性基底牵拉力加载传导仪1台
3 | 张力加载基板和一套密封垫1套
4 | 25mm加载站1个
5 | 干燥过滤器1个
6 | 滤水器1对
7 | 储压设备1台
8 | 真空负压泵1台
9 | 真空隔离阀1套
10 | 6孔胶原I型双向应力细胞培养板10块
11 | 蓝色链接管1卷
12 | 无色链接管1卷
13 | 牵张拉伸泵链接蓝管1卷
14 | 硅胶润滑油脂1管
15 | 倒置显微观察装1个
16 | 六通道细胞流体剪切应力加载培养设备1台
17 | 蠕动泵1台
18 | 剪切应力加载控制软件1套
19 | 液流脉冲阻尼器2个
20 | 细胞培养载片（胶原涂层）6片
21 | 流模式控制器1个
22 | 图形处理工作站1套：参数要求：处理器满足或优于i7，内存≥16G，硬盘≥1TB，显示器≥23英寸
23 | CO2培养箱装置1台
24 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期3年

## 34869膜片钳记录分析系统
流水号34869：膜片钳记录分析系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 双电极膜片钳放大器1台
2 | 数模转换器1台
3 | 数据采集和分析软件及相应工作站1套
4 | 微操系统1套
5 | 温控细胞记录槽1套
6 | 含荧光系统的研究级正置显微镜及显微镜移动平台1套
7 | 高像素红外成像设备1台
8 | 多通道刺激器及隔离器1套
9 | 静电屏蔽及防震台1套
10 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 双电极膜片钳放大器具有两个相同且独立的探头。可进行高精度的电压钳和电流钳测量，具有电极电位偏置调整和全细胞膜电容补偿功能
2 | 具有高分辨率、低噪声的数模转换器，可去除50/60HZ的正弦波噪声，响应时间<1s
3 | 数据采集和分析系统包含数据采集电脑和采样程序及分析程序，可进行在线实时分析数据，分析数据无需加密狗,可以在任意电脑分析数据
4 | 研究级正置显微镜需要支持作明场/ DIC/红外塞拉蒙/荧光等多种观察方式。荧光激发器需要包含多种波长的激发模块。
5 | 需要配有专业的膜片钳静电屏蔽防震台和其余所需的脑片制备仪器
6 | 具有高分辨高灵敏度CCD红外摄像头，140 万像素 2/3 英寸 CCD 芯片，使用全局快门采集视频时无扭曲现象
7 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5年

## 34878单细胞柔性分选系统
流水号34878：单细胞柔性分选系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 核心细胞分选技术采用微流控芯片分选，无需石英杯流动室结构，非高压损伤性细胞分选原理
2 | 样本接触的管路支持用户插拔式更换，一体化系统兼容微生物、酵母、细胞核和各类细胞独立分选分液，完全杜绝样本间交叉污染
3 | 芯片密封无菌保存，具有不同规格尺寸，包括70um，100um，130um，支持不同样本类型的分选
4 | 至少配备两个激光器，包括488nm和638nm激发, 每个激光器功率不低于60mW,支持自动光路校正，支持激光器升级
5 | 含至少6个PMT荧光检测通路，支持自动和手动荧光信号补偿功能
6 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 微流控细胞分选仪 1套
2 | 规格100μm芯片 1套
3 | 规格70μm芯片 1套
4 | 规格130μm的芯片 1套
5 | 控制和分析软件 1套
6 | 校准微球 1套
7 | 电脑工作站 1套
8 | 空气压缩机 1台
9 | 专用液流车 1台
10 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期2年，终身保修

## 34963全流程高通量样本核酸制备系统
流水号34963：全流程高通量样本核酸制备系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 样品通量：一次运行≥90个样本
2 | 移液通道数：≥8道
3 | 工作平台配备滤膜和紫外消毒装置
4 | 配备活性炭滤器装置
5 | 机内提取过程不需使用枪头
6 | 仪器具备自动分液功能
7 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 触摸屏操作系统 1套
2 | 离心机组件 1个
3 | 加热震荡器组件 1个
4 | 移液体系 1套
5 | 自动抓取器 1套
6 | 离心柱 1套
7 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期2年

## 34959斑马鱼行为轨迹跟踪系统
流水号34959：斑马鱼行为轨迹跟踪系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 模块包括有斑马鱼幼鱼观察箱、斑马鱼成鱼行为分析系统。
2 | 系统可同时观察不少于100个区域。可同时对多个观察区设定角度旋转、调整大小等。
3 | 提供四种动物检测方法及一键启动数据采集与视频录制。
4 | 软件可自定义开始停止事件、互斥事件、点事件，允许手动标记记录事件。
5 | 可采集的数据包含但不局限于：游泳行为、游泳时间、游泳距离、游泳速度，转角角度、快速运动时间、慢速运动时间、互相接触时间等。
6 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 斑马鱼幼鱼观察箱 1个
2 | 斑马鱼成鱼行为分析系统 1套
3 | 防震底座 1个
4 | T迷宫 1个
5 | 旷场实验箱 1个
6 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期2年

## 34961全自动化学发光
流水号34961：全自动化学发光/荧光图像分析系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 全自动化控制进样平台及防碰撞系统。
2 | 具有智能光源控制系统，透射光源光强可调，可智能开启与关闭激发光源。
3 | 具有多色荧光成像通道，反射荧光激发光源光强可调。
4 | 具有智能拍摄功能，仪器可自动开启对应激发光源并完成拍摄操作，实现全智能拍摄控制。
5 | 采用AI智能优化算法，可自动校正图像参数并进行光补偿。
6 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 触摸屏操作系统 1套
2 | 科研级制冷CCD相机 1台
3 | 专用滤色镜片2套
4 | 透射光源平台1个
5 | 样品托盘4组
6 | 快速蛋白分离与转膜模块1套
7 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期2年

## 34972行为分析系统
流水号34972：行为分析系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 可构建线虫行为、线虫轨迹构建、线虫弯曲次数等模型。
2 | 具有≥3种追踪运算法则，线虫纠缠及重叠后能继续追踪。
3 | 可自动追踪选定全部的线虫。
4 | 可针对线虫的外观，中点，轨迹，头/尾进行标记辨识。
5 | 可分析参数包括：线虫头, 中点, 尾位置标记，线虫面积，Omega弯曲次数，线虫移动方向等。
6 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 数据收集分析软件一套
2 | 支架暗箱罩一套
3 | 彩色数字摄像头一套
4 | 高倍定焦镜头一套
5 | LED均光灯源一套
6 | 机械刺激模块一套
7 | 光刺激模块一套
8 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期2年

## 34925临床技能大数据与形成性评价系统
流水号34925：临床技能大数据与形成性评价系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 大数据与形成性评价系统
1.1 | 临床技能数据采集
1.2 | 数据画像与建模。
1.3 | 支持教、学、练、考、管、评不同维度生成系统报告。
1.4 | 管理者驾驶舱，大屏展示各类数据信息。
1.5 | 支持自动生成面向教学主管部门、教研室、授课老师等不同角色的教学质量报告。
2 | 同伴互助训练系统
2.1 | 支持互助评分，每个学生APP中对应有自己的二维码，评价者持自己的APP扫描该二维码。
2.1 | 护理类至少提供50个评分表。
3 | 护理技能训练室一体化系统
3.1 | 护理技能教学过程管理
3.1.1 | 教师有客户端软件。
3.1.2 | 支持扫码签到。
3.1.3 | 支持教学互动。
3.1.4 | 支持系统自动记录每一次的教学互动数据。
3.2 | 护理技能教学课程管理
3.2.1 | 支持教师编辑系列课。
3.2.2 | 支持教师客户端在线播放教材资源。
3.2.3 | 支持虚拟仿真训练项目教学与训练。
3.3 | 护理技能教学数据管理
3.3.1 | 将护理技能教学训练过程中的数据可视化的展示出来。
3.3.2 | 支持与手机APP进行数据互通。
3.4 | 支持智能班牌展示场地内的累计教学数据。
3.5 | 支持教室看板展示课堂教学的实时分析。
4 | 智能问诊系统软件
4.1 | 问诊环境场景模拟。
4.2 | 支持语音交互识别响应回复。
4.3 | 根据学生的问诊表现自动评分，生成评价报告。
4.4 | 系统内置不少于20个问诊病例.
4.5 | 支持将报告实时上传到临床技能大数据与形成性评价系统。
5 | 智能问诊系统硬件
5.1 | 触控一体机
5.2 | 智能诊察桌
5.3 | 诊察椅
5.4 | 台式计算机
6 | 拼接屏
7 | 拼接屏电脑
8 | 教学一体机
9 | 无线吸顶AP
10 | 含可移动操作台
11 | 环境配套
12 | 云服务
13 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 临床技能大数据与形成性评价系统软件1套
2 | 环境配套1套
3 | 云服务1项
4 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期3年

## 34948护士站模拟教学系统
流水号34948：护士站模拟教学系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 护士站模拟教学系统软件
1.1 | 支持卡片形式展示各病区的床位与病例情况。
1.2 | 支持患者床位和病房分布一览。
1.3 | 支持病人进行腕带打印。
1.4 | 支持在PC端查找具体病患，对其进行体温单的录入。
1.5 | 支持使用PC端为病例添加床头事件。
1.6 | 支持护理表单填写与打印。
1.7 | 支持移动护理PDA可以进行药品核对。
1.8 | 支持使用PDA为病患填写体温单。
1.9 | 支持入院流程模拟操作与考核评价。
1.1 | 支持出院流程操作与考核评价。
1.11 | 支持交接班流程的模拟操作与考核评价。
1.12 | 支持护士病程记录的填写。
1.13 | 支持学生练习填写所有的护理文书表单。
2 | 生命体征采集系统
2.1 | 生命体征采集系统支持采集体温、血氧、血压、脉搏、血糖、尿酸、胆固醇信息。
2.2 | 支持知识库管理。
2.3 | 支持运动项目的管理。
2.4 | 支持运动处方管理。
2.5 | 支持食物管理。
2.6 | 支持膳食处方管理。
2.7 | 提供常见的慢病管理的实操流程。
2.8 | 支持中医体质辨析。
2.9 | 支持提供多种健康管理实用工具。
3 | 智慧床头卡
3.1 | 支持切换心电监护仪模式、边看边练模式、分组教学模式。
3.2 | 学生可对虚拟心电监护仪进行设置。
3.3 | 支持不同病例展示对应的符合临床标准的参数。
3.4 | 支持通过网络通信进行组间对抗训练。
3.5 | 支持系统反馈评价报告给操作者。
4 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 护士站模拟教学系统软件
2 | 腕带打印机 1台（至少含5卷腕带打印纸）
3 | 标签打印机 1台（至少含5卷标签打印纸）
4 | 办公电脑 1台
5 | 移动护理PDA 3台
6 | 护理推车1台
7 | 护士站大屏1台
8 | 环境配套1套
9 | 云服务1项
10 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期3年

## 34914老年护理高仿真模拟人
流水号34914：老年护理高仿真模拟人
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 模拟人为老年女性高级综合模拟人，无线设计，可使用笔记本电脑和手持平板电脑操作
2 | 有独立安装的模拟人操作系统，不需要依靠系统浏览器进行连接操作
3 | 模拟人操作软件具有虚拟体外除颤仪，能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导施救者的操作
4 | 模拟人操作软件可以直接控制模拟肺，通过调整气道阻力、肺顺应性及自主呼吸努力值等参数模拟不同肺部疾病的情况以进行相应的呼吸治疗模拟培训
5 | 独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人跟配的电脑或者自己的电脑中编写病例
6 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 老年高仿真护理模拟人1台
2 | 可升级为男性模拟人的配件1套
3 | 操作电脑、监护显示器各1台
4 | 配套软件1套
5 | 电源线1套
6 | 可替换模块的配件若干，如血压袖带、模拟血液、造瘘口套装、外部引流袋、静脉液体收集袋等
7 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5-10年

## 34923高级智能仿真护理模拟人
流水号34923：高级智能仿真护理模拟人
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 可实现自主呼吸、呼吸时胸部有起伏。可设置各种呼吸模式，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸强度可调节，鼻翼可感知呼吸气流。
2 | 可根据情景病例添加尿失禁功能，并可设置尿失禁的尿量：少量、中量、大量。
3 | 可模拟颈动脉搏动，颈动脉搏动强度具有力反馈装置，触及指压力度越大，脉搏跳动越强
4 | 有流血控制系统，可在全身多处模拟出血，并可根据伤口的部位和大小调节出血量与出血速度
5 | 配有模拟除颤仪，除颤时能量会传输给模拟人
6 | 科罗特科夫音采用模拟真实人体的心血管震动产生，而非扬声器播出声音，与临床效果一致。
7 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | .....（如有其他配置，请补充）
2
3
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5-10年